英山县政府采购

采购需求文件

采购计划备案号：421124-2026-00059

项目名称：英山县妇幼保健院托育中心项目设备购置

采购内容：高能量激光治疗仪、熏蒸舱、光谱热疗、干扰电治疗仪等设备

采购人名称：英山县妇幼保健院

实施人名称：英山县毕昇健康产业有限公司

2026年

目  录

第一部分  供应商资格要求	2

第二部分  货物需求、技术规格、参数及要求	3

一、采购清单	3

二、项目概述及简介	3

三、采购项目相关的标准、规范	3

四、技术要求	4

五、商务要求	6

第三部分  评审方法及评分标准	7

一、评审方法	7

二、评审因素及评分标准	7

第四部分  采购需求反馈意见(格式)	9

英山县妇幼保健院托育中心项目设备购置

采购需求

依据政府采购计划备案421124-2026-00059号函的要求，现委托湖北正浩项目管理有限公司就“英山县妇幼保健院托育中心项目设备购置”进行公开招标采购。

项目属性：货物

资金来源：财政资金

采购预算（最高限价）：472万元（其中A包：292万元；B包：65万元；C包：50万元；D包：45万元；E包：20万元）

采购需求：英山县妇幼保健院托育中心设备购置，具体详见货物需求、技术规格、参数及要求。

交货期：自合同签订后30日历天

（是/否）是政府集中采购项目：否

（是/否）接受联合体投标：否

（是/否）可采购进口产品：否

（是/否）专门面向中小微企业：否

符合条件的小微企业价格扣除优惠为：10%

（是/否）公开采购意向：是

采购人信息

名称：英山县妇幼保健院

地址：英山县温泉镇温泉路666号

联系人：段柳林

联系方式：15926778010

第一部分  供应商资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他采购活动。

- 应未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小微企业采购，对符合规定的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）参与本项目可享受报价扣除。小微型企业划型标准按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

本项目企业划分标准所属行业为“工业”。

- 特定资格要求：

（1）投标产品属国家医疗器械管理的，一类医疗器械须提供医疗器械生产备案凭证，二类及以上医疗器械须具备食品药品监督管理局颁发的《医疗器械产品注册证》，国家另有规定的从其规定。

（2）投标供应商应为所投设备的制造商或代理商，供应商应具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

第二部分  货物需求、技术规格、参数及要求

一、采购清单

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 最高限价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 高能量激光治疗仪 | 1台 | 48 | 核心产品 |
|  | 手功能综合评估与训练系统 | 1台 | 9 | / |
|  | 中医定向透药治疗仪 | 3台 | 6 | / |
|  | 熏蒸治疗仪 | 4台 | 8 | / |
|  | 熏蒸舱 | 1台 | 4.5 | / |
|  | 经颅磁刺激仪 | 2台 | 60 |  |
|  | 光谱热疗仪 | 1台 | 25 | 核心产品 |
|  | 干扰电治疗仪 | 1台 | 18 | / |
|  | 婴幼儿成长设施设备 | 1项 | 70 | / |
|  | 多体位康复床 | 1套 | 43.5 | / |
| B包 | 骨龄分析一体机设备 | 1台 | 65 | / |
| C包 | 微波治疗仪 | 7台 | 35 | / |
|  | 红外线治疗仪 | 10台 | 15 | / |
| D包 | 儿童口腔CT | 1台 | 45 | / |
| E包 | 儿童视力筛查仪 | 1台 | 20 | / |
| 采购预算（万元） |  |  | 472 |  |

要求/备注说明

| 进口产品 | 本项目不接受进口产品 |
| --- | --- |
| 适宜中小企业提供 | 本项目不专门面向中小企业采购 |
| 合同分包 | 本项目不允许合同分包 |

其他要求

| 交货期 | 合同签订之日起 30 个日历日 |
| --- | --- |
| 质保期 | 采购人验收合格之日起 2 年 |

二、项目概述及简介

1、项目名称：英山县妇幼保健院托育中心项目设备购置

2、预算金额（最高限价）：472万元（其中A包：292万元；B包：65万元；C包：50万元；D包：45万元；E包：20万元）

3、交货地点：英山县妇幼保健院

4、交付状态：安装、调试、试运行合格后交付

5、货物验收方式：(1)货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行核对。如发现货物规格型号与合同不符，采购人有权要求成交供应商立即更换或者提出索赔。(2)货物由厂家专职工程师现场安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕，试运行7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

三、采购项目相关的标准、规范

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 技术要求

A包参数

（一）高能量激光治疗仪（核心产品）

1.激光工作介质：半导体GaAIAs

2.输出模式：光纤输出

3.治疗激光波长：980nm±10nm，单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围0-15W，步进0.1可调

★4.激光输出手柄出光口光功率密度：≥5000mW/cm²

★5.输出时间：0-3600S可调 ，步进单位为秒

★6.脉冲模式：频率1Hz–500Hz，步进1Hz可调；脉宽1ms–999ms可调，步进1ms可调

7.操作系统：人机交互系统，可制化治疗方案

8.屏幕：≥7寸高清触控大屏，屏幕亮度可调

9.输出方式:手持式手柄按钮开关操作

10.指示光：波长630nm-670nm，指示光功率＜5mW

11.激光防护眼镜：防护眼镜对激光输出波长的光密度≥4，可见光透色比≥30%

12.端口：Type-C接口进行数据升级

13.提示音：具备工作提示音开启/关闭切换功能，提示音可调

14.冷却方式：空气冷却

15.光斑直径：32mm–40mm

（二）手功能综合评估与训练系统

★1.手功能桌面的升降范围为0～320mm（±10mm）。

2.≥10个训练模块：至少包含前臂旋转训练、手部屈伸训练、手指握力训练、手指屈曲、提拉训练、手指伸展训练、拇指对掌力量训练、手指抓握训练。

3.≥4个配重模块。

4.≥4位患者同时进行训练，训练时配重可调节。

5.配重块数量：1～10块间可选，每块配重块重量为250g，允差±5g。

6.配重调节：250g～2500g范围内按250g的整数倍进行调节。

（三）中医定向透药治疗仪

1.治疗电流：多元编码动态调制的中频电流

2.输出波形：中频按摩为对称波，导入为非对称波

3.工作频率：中频频率：2000Hz±15%，低频调制频率：75Hz±15%

4.脉冲宽度：0.180ms±20%

5.调制方式：占空比动态可调

6.输出通道：2通道、4通道

7.输出强度(500Ω负载)：中频输出电流：0~70mA

8.输出强度调节：0~99共100级步进调节

9.最大脉冲电流：≤100mA

10.输出和保护功能：输出电流自动稳定在所调定的值上，不怕输出短路，负载阻抗从100Ω~1KΩ变化时，不受影响。

11.具有输出闭锁保护功能。

12.定时时间：电脑自动设定25分钟，人工自由设定1~60分钟

13.热疗温度：温度可控制在25℃-50℃之间

14.热疗电源：0～5共6级步进调节，可根据春、夏、秋、冬设定治疗温度

15.处方功能：精选医疗专家多个治疗处方，电脑编码自动组合输出

16.磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效

17.工作电源：交流220V50Hz±10%

18.功耗：分别不大于50、80、130VA

（四）熏蒸治疗仪

1.通道数：双通道，微电脑独立控制；

2.预热及治疗功率1、2、3、4档可调；

3.人性化设计，具有预热温度设置功能，

4.预热设定温度为70℃～90℃；

5.药液从常温加热到95℃时间≤15分钟；

6.治疗时间：1-60分钟可调；

7.具有低液位报警及温度保护开关功能；

8.具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

9.远红外监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

10.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

11.当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

12.喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

13.设备输入功率：2100VA；

14.额定装药最大容量：5L ；

15.智能倒计时：喷汽时间与治疗时间相符；

16.智能感应皮肤温度。

（五）熏蒸舱

1.躺式结构，适用于局部熏蒸、半身熏蒸及全身熏蒸治疗。

2.治疗床温度35℃～45℃可调，步长1℃。

★3.分为A、B、C三区，三区温度和独立设置。

4.熏蒸温度均匀性：不大于5℃。

5.熏蒸温度稳定性：不大于5℃。

6.熏蒸温度：最高不超过45℃。

7.熏蒸时间1～99min可调，步长1min。

8.送风功能：开启或关闭送风功能。

9.清洁功能：非预热/熏蒸状态下，开启清洁功能，可清除异味。

10.有进水口与出水口，可设置自动上水与出水。

11.防干烧功能：启动预热或治疗后，当熏蒸机水槽内液位低于液位传感器低液位时，熏蒸机会自动加水。

12.紧急停止功能：按下紧急停止按钮，重蒸机停止加热。

★13.两路独立超温保护装置。

★14.每区最大加液量：≥4L。

（六）经颅磁刺激仪

★1.冷却系统：风冷冷却技术，安全、无漏液风险。非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体；

2.圆形刺激线圈，并且根据临床需求，刺激线圈可在30秒内快速切换；

3.运动诱发电位监测模块：双通道，均可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测；

★4.触控式一体机，操作简单，一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险；

5.稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求；

6.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

7.最大磁感应强度：6T，允差 ±20%；

8.输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；

9.脉冲上升时间：50μs ±10μs；

10.脉冲持续时间：340μs ±20μs；

11.磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。

12.运动诱发电位监测模块：通道数：2通道；触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs；数据传输方式：WIFI；测量范围：1μV～1000μV；最小分辨率： ≤2μV；频率范围：20Hz～500Hz

13.运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担；

14.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式；

★15.内置多种成人及儿童专用治疗方案库，多种临床方案供医生选择；

16.方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间等参数可调；

17.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；

18.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；

（七）光谱热疗仪（核心产品）

1.治疗光源：卤素光源

★2.功率：≥750W

3.输出方式：连续输出

4.光源光谱波长范围：590-1400nm

★5.照射深度：≥15cm

6.距离出光口32cm处有效照射直径＞50cm

7.时间设定自由调整，范围＞40分钟

★8.设备持续运行时间：≥8小时

★9.设备连续开机4小时，光功率密度持续稳定在200mw/cm2以上

10.治疗主机外壳温度：设备开机持续工作30分钟-240分钟后≤50℃

★11.照射有机物表面温度：＜41℃

12.定距杆：≥24cm

13.设备可照射面部进行治疗

14.设备具备倾倒防护装置

15.U型金属支架：≥70°可旋转

16.光源底座具备锁紧保护装置

17.过滤器口径：90mm-100mm

18.安全切断装置：过热时，切断治疗装置工作电源，停止照射。

19.治疗光源配备防护外壳

20.采用液体夹层过虑器

（八）干扰电治疗仪

1.具备液晶显示及触摸功能，操作简单

★2.独立的六通道输出，四个电极为一个通道,每个通道采用单独的气泵，每个通道的治疗模式、强度、吸引压开关可分别进行选择

★3.独立的6个气泵可单独调节

4.可进行单组电极调节或整个通道调节，精准调节治疗强度

5.每个通道可以同时连接4个电极

6.每个通道配备两组吸附电极

7.吸附电极厚度≤15mm，材质柔软、舒适

8.具有导子脱载监测功能

9.治疗时1个旋钮可控制8个电极

10.治疗结束时具有中文语音提示

★11.具备自动韵律变频功能：强度的具体数值变化可在液晶屏幕上实时显示。

12.载波频率的大幅变换功能，防止惯性刺激，不易产生耐受性，刺激感强，刺激深度深。

13.采用无极编码电位器，结束时强度自动归零。

14.具有加热功能，避免湿式电极冰冷刺激。

15.具有适合肌肉刺激的间歇模式，保持、间歇、上升、下降的时间分别可调。

16.设备屏幕上可显示治疗示例参考图。

17.具有多重过流保护及提示、过压保护及提示的功能。

18.具有一键锁定功能，可锁定屏幕操作和面板部分功能，防止误操作。

19.内置音乐数量≥2个，外接音乐数量≥200个。

20.输出频率：1000 ～ 11000Hz

★21.输出波形：正弦波、独立的断续正弦波（非调制波形）

22.干涉频率：0.1 ～ 199Hz±10％

★23.用户模式下手动干涉频率0.1～10Hz之间最小步进0.1Hz可调并选择。

24.治疗时间：1～99分钟

25.最大吸引压：25kPa±10%

26.内置治疗模式：≥10种

★27.海浪波治疗模式：≥10种

28.间歇模式，用户模式≥3个

29.距离补正：关闭、弱补正、强补正

30.吸引周期：连续、间歇

31.频率变化速度：慢、中、快

32.向量速度：关闭、慢速、快速

- （九）婴幼儿成长设施设备

1.塑胶场地面积大于等于500㎡，塑胶厚度≥13毫米，冲击吸收≥25%，防滑系数≥0.5，结构强度≥0.4Mpa，单条跑道宽度≥0.8米，跑道直线距离≥10米，场地为彩色拼图设计且符合婴幼儿场景，场地平面游戏图案区域≥3个

2.婴幼儿游乐设施区，符合9个月至3岁儿童使用.滑梯高度1.5米以内、角度＜35，秋千配备安全座椅，儿童摇马，儿童跷跷板，水桌水深＜20CM具备钓鱼游戏及放水等功能，沙坑,配备铲子模具等工具,以满足婴幼儿探索欲及创造力

3.幼儿游乐设施符合3至6岁儿童使用 ，平衡圈直径＞1.5米，组合秋千长度＞6米，组合攀岩墙攀岩面大于六面，敲击音乐系列安装长度＞6米，摇马种类及数量＞5类，跷跷板数量≥2台,长度＞1.2米，闯关综合系列、闯关项目大于五类，滑梯、滑道数量≥3条滑道长度＞1米，儿童玩具车≥2台，攀爬屋直径＞1米

4.户外大型碳化积木，拼接模块大于300件

5.户外儿童角色扮演体验馆，配备场景≥6类，包括但不限于，小卖部 停车场 厨房等

6.儿童户外沙池，面积＞4㎡，玩具种类＞10套

7.游乐设施户外摆件，可旋转大风车一组数量≥3台，高度＞1米，荷兰风车一组数量≥3台，高度＞1米，七星瓢虫一组数量≥3台，直径＞0.5米

### （十）多体位康复床

一、硬件

1.整机通过设备行业标准和电磁兼容性EMC测试；

★2.彩色液晶触摸屏：≥12.1寸；可通过触摸启动治疗、停止治疗、选择治疗部位和设定治疗时间，显示床体升降状态，当前的运行速度；具有参数设置，数据查看功能；

3.一体化移动台车式和可移动式床体设计，可便捷移动使用；

二、主要技术指标

1.紧急保护措施：设备具有手动急停保护功能；

2.意外断电：电源中断及恢复通断后，康复床保持在停止时的状态。

3.具有角度调节功能；

4.具有自动、手动运行功能；

5.具有过载保护功能；

6.运动速度：床体的升降速度在10mm/s~30mm/s之间；

7.安全工作载荷：床板的安全工作荷载不应小于1700N，升降架安全工作荷载不应小于2200N。

8.噪音：不大于65dB(A)；

9.床高：床板水平放置时，其对称轴中心点最高点的可调节高度地面应为400mm～800mm。

10.角度：头板与水平面之间的夹角调节范围应在0～70°之间；腿板与水平面之间的夹角，调节角度从0º开始，最大调节角度应≥20º；臀板与腿板上表面之间的夹角应不小于180º。

B包参数

骨龄分析一体机

一、便携式数字医用X射线摄影系统

1、整机结构：

1.1一体机式设计、无需另外配置电脑；17寸触摸一体机

1.2结构紧凑，内置工作站，移动方便，适用于院内使用或车载体检使用

★1.3 SID:50cm

2、X线发生装置

2.1最大输出功率：5.6kw;管电流 10mA；加载时间的调节范围：0.002s～4s；电流时间积：0.1mAs～20mAs；管电压40～60KV。

2.2双焦点球管小焦点:≤ 0.6mm，大焦点≥ 1.8mm

2.3具备有线手闸曝光、无线遥控器曝光两种方式

- 3、限束器

3.1固定式锥形限束筒;筒长>248mm;铅当量>2mm;

4、数字平板探测器

4.1探测器类型:碘化铯非晶硅14*17寸平板无线平板，支持有线连接模式

4.2有效成像区域:43cm × 35cm；像素尺寸: 150μm

4.3有效数据位数: 16bits

4.4极限分辨率:空间分辨率3.4 lp/mm

4.5采集矩阵:2304 × 2800 pixels

4.6防水防尘等级:IP64

5、软件功能

5.1病人登记:采集、查找病人、登记检查部位，为摄影做准备

5.2急诊:对于急诊情况进行快速的拍摄以及病人信息的更新

5.3图像处理:具备图像信息显示、窗宽窗位调节、影像剪裁、图像旋转、标识符插入、删除标记功能

5.4图像浏览:具备图像缩放、局部影像缩放、图像反相、图像测量、图像对比度等功能

5.5图像发送:DICOM传输图像到归档服务器

5.6：符号DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；

5.7：可连接医院PACS系统

二、X射线防护装置

1、设备内部带有监控装置，可实时查看手部摆放位置

2、入手部位防护采用先进的铅帘式设计，设备内部做全面防护

三、生长发育综合评估系统

★1、骨龄标准：《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T 3001-2006行业标准。

2、评价方法：RUS-CHN法、TW3-C RUS法、TW3-C Carpal法、5岁以下发育指数法。

3、测评部位：手骨正位X光片，手掌指骨及腕骨。

4、智能读片：自动分析骨骺等级，并给出对应评分标准的骨龄值。

★5、软件应用条件：无需连接外网，无需本地服务器，信息更安全！

★6、版权性质：终身所有权，智能读片不限制使用次数和时间，且软件终生免费升级。

★7、分析报告及诊断建议：

针对每份检测结果自动分析诊断可输出5份报告：生长发育综合报告单、骨龄分析报告单、骨龄影像报告单、身高评估报告单、体重BMI报告单；并通过营养、睡眠、运动、心理、穴位贴敷五个方面给出诊断建议；建议模板可修改、添加形成可定制化、个性化的临床指导方案；报告单支持扫描二维码查看增高补钙食谱；报告单支持纸质版和电子版可选。

8、报告生长图表：每份报告可选1—3个生长曲线图，包含：①RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线；②TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线；③TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线；④RUS与Carpal骨龄差值百分位数曲线；⑤年龄别身高百分位数曲线；⑥骨龄别身高百分位数曲线；⑦年龄别体重百分位数曲线；⑧骨龄别体重百分位数曲线；⑨年龄别BMI百分位数曲线；⑩骨龄别BMI百分位数曲线；⑪骨龄历史曲线；⑫身高历史曲线；⑬体重历史曲线。

9、身高预测方法：①TW3身高预测方法；②中华05身高预测方法；

10、综合评价：出生时的评价、骨龄评价、身高评价、骨龄预测身高评价、骨龄生长速度评价、身高生长速度评价、体重BMI评价、靶身高评价（CMH-C法和FPH-C法）等。

11、适用范围：女0-17岁，男0-18岁

★12、智能读片： ≤5秒/样本

- 13、标准图谱对照：系统内置各骨化中心的标准图谱，可供医护人员实时对照参考。

- 14、学习/练习功能：系统提供上百张手部X光影像供医护人员对各骨发育等级评定进行系统训练，附:各骨化中心等级标准图谱及相应解释。

15、数据管理：可存储上百万个历史记录，可进行多条件搜索、编辑、导出；

★16、图像导入：支持png，jpg，bmp，dcm 等格式；可对图像进行亮度调节、对比度调节、角度旋转、左右翻转、还原等；支持与 PACS 进行对接，获取 X 光影像。

17、运行环境：Windows7/ Windows10 及以上，系统类型：64 位操作系统,显示分辨率：1366*768及以上，运行内存：≥4GB。

18、软件具有医疗检验权威检测机构出具的检验报告。

★19、赠送脊柱侧弯Cobb角智能分析功能使用权两年。

20、可升级体姿分析系统。

C包参数

（一）微波治疗仪

1、使用环境要求：

工作环境：5℃～40℃；

相对湿度：≤80%；

大气压力：860hPa～1060hPa；

电源要求：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；

2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；

3、输出路数：双通道独立输出；

★4、工作频率为：2450±50MHz；

5、标配圆型、方型和马鞍型三种微波辐射器，可选配小圆型、面部微波辐射器；

★6、配备的微波辐射器最大加热面积≥164cm2±10%：

7、额定输出功率：输出功率0～50W连续可调，级差1W，输出功率允差±20%；

8、在辐射器正前方1m以及后方0.25m处辐射功率密度不超过10mW/cm2；

9、在设备外壳，距外表面5cm的任何处，电缆或波导，及电缆/波导连接器的微波辐射泄漏不超过10mW/cm2；

10、理疗辐射器驻波比：S≤3；

11、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%；

12、设备在任何时间、任何自动控制方式或定时器状态下手动停止微波输出；

13、输出指示：能量输出时发出一个有声信号，在距离前方1m处，声级至少为30dBA；

14、定时时间：0～30min连续可调，级差1min，定时允差±1min；

★15、必需提供二类医疗器械注册证，专注于康复理疗使用，用于体表理疗和炎症性疾病可缓解疼痛、消除炎症、促进伤口愈合。

16.使用年限不低于8年

★17需具备环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证

（二）红外线治疗仪

★1.红外光光谱波长范围应在580nm～1050nm。

2.红外光辐射强度为1～3档可调。

3.输出最大光功率10W。

4.治疗头防护罩表面温度最高为60℃。

5.治疗时间1～60min可调，步进1min。

6.辐射距离范围20cm~30cm。

★7.鹅颈管设计，水平垂直方向任意角度调节。

8.连续工作时间不少于4小时。

9.具备倾倒保护功能，设备倾倒时自动切断输出，直到设备恢复到正常工作位置。

10.红外治疗仪在工作状态下噪声小于60dB。

★11.可选配艾绒加热槽，配合红外进行辅助治疗

12治疗头辐射面积尺寸应为185*185mm，其误差应不大于±5%

13显示说明 时间：用于治疗时间及剩余治疗时间的显示； 强度：用于显示红外光辐射强度等级

D包参数

口腔CBCT技术参数

一、基本要求产品适用于口腔科X射线诊断，主要用于口腔颌面外科颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析以及口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。

二、技术参数

（一）.影像探测器

1．CBCT探测器：非晶硅平板探测器

2．像素尺寸：≤100 μm x 100 μm

3．探测器有效FOV：≥153.6mm*153.6mm

4．像素矩阵：≥1536x1536

5．灰阶：≥16bit

（二）.X射线球管头

1．管电压范围：≤120kV，最小可调节增量为1kV

2．管电流范围：≤8mA,最小可调节增量0.1mA

3．等效滤过：2.5mm Al

4．最大电功率：≥1200W

（三）.X射线管芯

1．类型：固定阳极

2．最大热容量：≥30kJ

3．焦点尺寸: ≤0.5mm×0.5mm

（四）.曝光

1．CT不少于三种拍摄视野

2．全景模式纵向高度：≥11cm

3．头颅正侧位视野：≥24x22cm

4．主机端具备曝光参数设置功能

5．具备有线手闸控制曝光开关

6．有预设的SML档位，适应不同体型的人群

（五）.定位装置

1．具备可调节颌托支架：不同视野模式均可适配

2．具有可调节宽度的头夹，并具备微调功能

3．提供多点定位功能：包括头夹、额档、颌托、口咬、扶手、侧位耳夹

（六）.机架

★1．采用顶部开放式设计

2．采用落地式旋转支架

3．可调节颌托，适应不同拍摄模式

4．机架端具备智能控制面板，可以控制座椅上下移动

5．提供线控曝光开关

★6．采用坐姿拍摄

7．利用稳定的电动座椅，可调节高度，便于儿童和老人

8．座椅调节范围：≥248mm

9．提供儿童坐垫，操作医生可通过使用儿童坐垫的方式，满足儿童拍摄需求

10．最大可承载的患者重量为≥140kg，安全系数＞2.5

11．状态灯有3种提示：待机状态，运转曝光状态，设备错误状态

12．设备选配语音助手功能，可以协助用户完成拍摄

★13．射源距离旋转中心：＞1000mm

★14．射源到探测器距离：＞1500mm

（七）.图像性能

★1．成像视野CBCT最大视野（直径X高）≥16cm x 10cm

★2．CT空间分辨率最高：≥25 lp/cm

3．全景空间分辨率：≥25 lp/cm

4．全景聚焦层上垂直和水平方向上的放大率一致性≤15%

5．侧位空间分辨率：≥20 lp/cm

6．图像重建时间：≤10s

7．CT最小体素：≤0.06mm

8．DCM数量：≤640张

（八）.专业影像处理软件

1．具备全自动数字三合一成像，单圈扫描可同时获得CBCT、全景与头颅正侧位图

★2．具备运动伪影检测功能，快速提示医生患者成片情况

MPR：

1．可记录患者的信息，测量长度、折线/曲线距离、角度、HU值、骨密度等功能

2．可以截图任意窗口，也可以自由范围的截图保存到本地

3．CT 值：能以点、线、面等三种方式显示任意目标的HU值分布情况

4．项目保存：所有测量、文字、标注等均可保存项目，下次打开该患者时可自动加载

5．可在任意二维图像上自由标注

6．可在三维图像上快速点击，一键使能所有二维窗口快速定位至目标解剖点

7．具备三维图像自由切割，提升医生阅片体验

8．具备一键去除脊柱功能，便于消除脊柱得影响，提升阅片与沟通

9．具备图像调整功能，可以调整摆位失败的图像，提升拍片可用成功率

全景窗口：

1．自动全景：具备自动生成全景功能，根据CT图像自动定位至牙弓位置生成全景图像，并允许编辑，简化医生操作

2．AI神经管功能，可一键自动生成双侧神经管，并允许编辑，可调整颜色、直径等关系

3．可绘制任意曲线，显示该曲线上的连续切片，切片窗口和间隔可随意调节。同时显示该曲线上的全景图像。

4．可在全景图像上一键定位，全景切片会自动定位至目标区域

5．支持二维全景和三维全景一键切换

6．具备角度实时显示功能，便于医生精准测量种植方案、病灶信息

7．三维全景中提供牙片窗口阅片功能，使图像从横断面、远近中、颊舌侧等方向进行阅片，便于观察病灶

8．具备曲面全景功能，可适应各种齿型患者，避免出现全景黑影图像

9．具有种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，支持单颗牙齿种植和多颗牙齿种植

10．虚拟牙冠：可以模拟植入牙冠，牙冠会根据不同牙号自动适配，支持调整

11．种植方案验证:可设置种植体作为观察中心，旋转操作轴，可方便观察种植体周围 360 度的切片影像，调节种植体位置、方向时，相应切片位置跟随变化。

12．可在种植体库内将常用种植体纳入收藏，便于下次使用快速检索

13．支持种植体库中文检索

14．支持种植体库按医生使用频次排序

15．种植体库管理：免费升级种植体库，可依据采购人需求添加所需要的品牌、系列种植体模型。

16．具备种植方案导出功能，导出的种植体包含制造商、型号、种植体直径/长度等等

TMJ窗口

1．具备自动生成左右TMJ（颞下颌关节）成像功能，支持编辑

头影窗口

1．具备自动生成的正侧位视图，并可全方位角度微调

★2．具备左右半边侧位单独进行图像分析功能

3．具备自动生成气道，并提供气道的体积、最窄横断面的数据信息

4．可以手动编辑气道，完成修改

其他：

1．符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，并可以和DICOM打印机相连

2．拥有智能胶片报告功能，内置胶片报告模板，可自定义模板

3．胶片报告可以定制医疗机构的logo、联系方式、地址等信息

4．软件界面上可以显示该模式下的辐射剂量

5．采用SQL数据库

6．AI智能报告功能，可根据CT影像自动识别病灶数据，自动分析识别牙位并输出健康报告

7．提供双开功能，能同时观察患者术前术后对比图像

（九）.正畸软件

1．具有选配的正畸软件，可以AI定点，支持手动修改定点，具有医生常用的多种分析法

2．侧位图像可以一键FH校准

3．支持直线、角度测量

4．侧位图像可以调整亮度对比度

5．可以局部放大图像以满足测量点精准标注

6．支持自定义分析法

7．支持一键生成报告功能

8．具备多个治疗阶段图像重叠对比

9．正畸结果可一键截图

E包参数

双目视力筛查仪

★1、产品适用年龄范围：检查范围应适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人。(注册证上标注的“适用范围”为依据)

★2、产品主要功能：应具有等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔大小范围、瞳孔距离、球镜度，斜视功能（需要提供CFDA检测报告证明）

★3、网络连接功能：视力筛选仪主机具有网络连接功能，具有网络服务API功能（需CFDA证件证明具有此功能）

★4、等效球镜测量范围： -7.50D 至+7.50D范围之间。与近视对应的等效球镜范围：-7.50D至0.00D；与远视对应的等效球镜范围：0.00D至+7.50D。（需要提供CFDA检测报告证明）

5、柱镜度范围： 0.00D 至 +3.00D，增量为 0.25D

6、柱轴范围： 1 至 180 度，增量为 1 度

7、510豁免认证：视力筛选仪为510豁免产品，具有510豁免声明（需要提供510豁免的中英文豁免文件），其他的FDA认证不可以进行替代。

8、低电量提示功能：当电池电量达到极低水平时，将会向用户显示通知，指示用户应插入电源线，需标明充电一次可使用时长。

9、无线电发射设备型号核准证：为2.4GHZ无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证，无线电核准证书为中华人民共和国工业和信息化部发放证书。需要有相关证明文件。

10、灵敏及特异性声明：关于敏感性不低于92.6%,特异性不低于90.6%的文献证明（需要有相关应用文献证明）

11、打印机配置选择：视力筛查仪能够连接并打印到大多数具有网络功能的打印机。

12、工作温度工作温度 (°C)：+10 至 +40

13、工作湿度工作湿度：相对湿度 30% 至 95%

14、转诊标准重设定功能：具有相关的屈光转诊标准，机器内需要具有转诊标准重设置功能，可以符合医院自行屈光标准设定功能。（需具有机器内置标准转诊截图证明）

★15、软件功能：具有单独软件著作权登记书,具备新建登记、修改登记、删除登记、查看报告、快速打印、同步报告、报告签名等功能；能够导入筛查人员信息、导出人员信息列表、同步检查、同步报告、筛查二维码打印；具备清空队列、清空记录、导出列表、历史检查数据检索等模块；可以对检查项目、就诊类型、收费类型、科室医生、科室设备等进行新增、修改、删除，可以维护医院基本信息。

16、主机系统语言：机器内系统具有中文语言功能，有英文语音更好。

17、矫正视力测试：区分隐形眼镜和框架眼镜，可进行矫正视力的筛查

18、自定义警告提示标准：设备内置自定义警告提示标准功能，并可以打印A4报告上，进行提示家长数据的诊断结果，有图提示近视、远视、散光、凝视偏斜、瞳孔大小、屈光参差症、凝视不对等等数据是否在正常范围或范围外，并对于有问题的患者，有结果诊断功能。（需要附上A4打印报告证明）

19、报告横幅功能：A4报告上具有可以添置医院名称，医院Logo的功能（需要有其他医院的报告进行证明，其他报告名称可以以“某某中心医院”为医院名称）

- 20、屏保功能：视力筛查仪上无活动，60秒钟后，屏幕将会变暗（不会突然变黑）；5分钟后，屏幕会自动变黑以节省电池电量。轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒” 视力筛查仪。

五、商务要求

1、报价要求：①投标人的报价应包含全部产品、运送、安装、调试、培训和服务等的全部费用，如有缺失，视为中标人免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用；②对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

2、包装：除合同另有规定外，中标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书及质量证书等所有资料均应齐全。

3、运输：①中标人在运输、安装、调测验收和提供服务期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的安全事故责任及其发生的一切费用；②中标人应当按照合同约定，根据采购人要求，在规定的时间送至采购人指定地点。

4、资金支付：①付款方式：签订合同时由甲乙双方商议；②中标人必须按国家有关财税规定开具发票。

5、中标人的违约责任：①所有中标内容均需按照采购文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足采购文件技术指标和投标承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任；②若非采购人原因，中标人逾期提供货物（工程或服务）的，采购人有权终止合同；③其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

6、知识产权归属和处理方式：①本项目中软件开发服务所使用的开发平台和相关平台、系统等产品均为合法获得，对因此而可能引发的相关法律责任，由投标供应商自行承担；②投标供应商须保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。投标供应商使用的第三方及其他软件的报价应在投标报价中包含，未写明的出现问题由投标供应商承担责任；③中标人在采购及成交后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由中标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。

第三部分  评审方法及评分标准

一、评审方法

本项目评标采用综合评分法（百分制），即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高低依次排序。

其中：满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

二、评审因素及评分标准

- A包评分标准：

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（恶意竞标的除外），其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30×100%。 |
| 商务部分 （14分） | 类似业绩 | 6 | 提供所投核心产品近三年（自投标截止时间往前推算3年）（时间界定以合同签订时间为准）的同类业务合同的业绩，每提供一份得2分，最多得6分。 （提供中标通知书和合同协议书等证明材料） |
|  | 质保期限 | 2分 | 质保期限在满足招标文件要求的基础上，每增加1年的，得1分；本项最多得2分。 |
|  | 售后服务方案 | 6 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于服务响应时间、人员配备方案、维修方案、持续性服务方案内容等： （1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得6分； （2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得4分； （3）有提供售后服务方案，但可行性不强，售后服务内容及各阶段服务计划完整性有缺漏，得2分。未提供不得分。 |
| 技术部分 （56分） | 技术响应 | 45 | 1.技术指标全部满足采购文件要求的，得45分（基本分）； 2.“★”号的技术指标（22项）每负偏离一项扣0.8分，非“★”号的技术指标（137项）每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 应急处理方案 | 6 | 根据投标人针对所投项目遇突发情况应急处置方案中应急保障制度、响应时间及人员调配方案等方面的完整性、合理性进行评分； （1）方案科学、详细完整、合理、可操作性强的得6分； （2）方案合理、可行、具有一定操作性的得4分； （3）方案简单、合理性欠佳、操作性不强的得2分。未提供不得分。 |
|  | 技术方案 | 5 | 根据投标人提供的供货、安装、调试及验收方案进行综合评分： （1）供货、安装、调试及验收方案完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行，得5分； （2）供货、安装、调试及验收方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定可行性，得3分； （3）供货、安装、调试及验收方案部分满足本项目实际需求，有缺项、可行性不高，得1分；未提供不得分。 |

- B包评分标准：

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（恶意竞标的除外），其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30×100%。 |
| 商务部分 （15分） | 类似业绩 | 6 | 提供所投产品近三年（自投标截止时间往前推算3年）（时间界定以合同签订时间为准）的同类业务合同的业绩，每提供一份得2分，最多得6分。 （提供中标通知书和合同协议书等证明材料） |
|  | 质保期限 | 2 | 质保期限在满足招标文件要求的基础上，每增加1年的，得1分；本项最多得2分。 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于服务响应时间、人员配备方案、维修方案、持续性服务方案内容等： （1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得7分； （2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得4分； （3）有提供售后服务方案，但可行性不强，售后服务内容及各阶段服务计划完整性有缺漏，得2分。未提供不得分。 |
| 技术部分 （55分） | 技术响应 | 41 | 1.技术指标全部满足采购文件要求的，得41分（基本分）； 2.“★”号的技术指标（8项）每负偏离一项扣3分，非“★”号的技术指标（34项）每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 技术参数必须提供相关技术资料予以佐证。技术资料以该产品制造商出具的技术白皮书或制造商公开发布的印刷资料或第三方 机构出具的检测报告等相关佐证资料为准。复制采购文件技术要 求作为实际响应数据或响应数据无对应支持文件的，其技术响应将按负偏离处理。 |
|  | 应急处理方案 | 7 | 根据投标人针对所投项目遇突发情况应急处置方案中应急保障制度、响应时间及人员调配方案等方面的完整性、合理性进行评分； （1）方案科学、详细完整、合理、可操作性强的得7分； （2）方案合理、可行、具有一定操作性的得4分； （3）方案简单、合理性欠佳、操作性不强的得2分。未提供不得分。 |
|  | 技术方案 | 7 | 根据投标人提供的供货、安装、调试及验收方案进行综合评分： （1）供货、安装、调试及验收方案完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行，得7分； （2）供货、安装、调试及验收方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定可行性，得4分； （3）供货、安装、调试及验收方案部分满足本项目实际需求，有缺项、可行性不高，得2分；未提供不得分。 |

- C包评分标准：

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（恶意竞标的除外），其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30×100%。 |
| 商务部分 （15分） | 类似业绩 | 6 | 提供所投产品近三年（自投标截止时间往前推算3年）（时间界定以合同签订时间为准）的同类业务合同的业绩，每提供一份得2分，最多得6分。 （提供中标通知书和合同协议书等证明材料） |
|  | 质保期限 | 2 | 质保期限在满足招标文件要求的基础上，每增加1年的，得1分；本项最多得2分。 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于服务响应时间、人员配备方案、维修方案、持续性服务方案内容等： （1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得7分； （2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得4分； （3）有提供售后服务方案，但可行性不强，售后服务内容及各阶段服务计划完整性有缺漏，得2分。未提供不得分。 |
| 技术部分 （55分） | 技术响应 | 41 | 1.技术指标全部满足采购文件要求的，得41分（基本分）； 2.“★”号的技术指标（7项）每负偏离一项扣2.9分，非“★”号的技术指标（23项）每负偏离一项扣0.9分，扣完为止。 技术参数必须提供相关技术资料予以佐证。技术资料以该产品 制造商出具的技术白皮书或制造商公开发布的印刷资料或第三方 机构出具的检测报告等相关佐证资料为准。复制采购文件技术要 求作为实际响应数据或响应数据无对应支持文件的，其技术响应 将按负偏离处理。 |
|  | 应急处理方案 | 7 | 根据投标人针对所投项目遇突发情况应急处置方案中应急保障制度、响应时间及人员调配方案等方面的完整性、合理性进行评分； （1）方案科学、详细完整、合理、可操作性强的得7分； （2）方案合理、可行、具有一定操作性的得4分； （3）方案简单、合理性欠佳、操作性不强的得2分。未提供不得分。 |
|  | 技术方案 | 7 | 根据投标人提供的供货、安装、调试及验收方案进行综合评分： （1）供货、安装、调试及验收方案完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行，得7分； （2）供货、安装、调试及验收方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定可行性，得4分； （3）供货、安装、调试及验收方案部分满足本项目实际需求，有缺项、可行性不高，得2分；未提供不得分。 |

- D包评分标准：

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（恶意竞标的除外），其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30×100%。 |
| 商务部分 （14分） | 类似业绩 | 6 | 提供所投产品近三年（自投标截止时间往前推算3年）（时间界定以合同签订时间为准）的同类业务合同的业绩，每提供一份得2分，最多得6分。 （提供中标通知书和合同协议书等证明材料） |
|  | 质保期限 | 2 | 质保期限在满足招标文件要求的基础上，每增加1年的，得1分；本项最多得2分。 |
|  | 售后服务方案 | 6 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于服务响应时间、人员配备方案、维修方案、持续性服务方案内容等： （1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得6分； （2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得4分； （3）有提供售后服务方案，但可行性不强，售后服务内容及各阶段服务计划完整性有缺漏，得2分。未提供不得分。 |
| 技术部分 （56分） | 技术响应 | 43 | 1.技术指标全部满足采购文件要求的，得43分（基本分）； 2.“★”号的技术指标（8项）每负偏离一项扣3.3分，非“★”号的技术指标（83项）每负偏离一项扣0.2分，扣完为止。 技术参数必须提供相关技术资料予以佐证。技术资料以该产品 制造商出具的技术白皮书或制造商公开发布的印刷资料或第三方 机构出具的检测报告等相关佐证资料为准。复制采购文件技术要 求作为实际响应数据或响应数据无对应支持文件的，其技术响应 将按负偏离处理。 |
|  | 应急处理方案 | 6 | 根据投标人针对所投项目遇突发情况应急处置方案中应急保障制度、响应时间及人员调配方案等方面的完整性、合理性进行评分； （1）方案科学、详细完整、合理、可操作性强的得6分； （2）方案合理、可行、具有一定操作性的得4分； （3）方案简单、合理性欠佳、操作性不强的得2分。未提供不得分。 |
|  | 技术方案 | 7 | 根据投标人提供的供货、安装、调试及验收方案进行综合评分： （1）供货、安装、调试及验收方案完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行，得7分； （2）供货、安装、调试及验收方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定可行性，得4分； （3）供货、安装、调试及验收方案部分满足本项目实际需求，有缺项、可行性不高，得2分；未提供不得分。 |

- E包评分标准：

| 评标项目 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价得分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（恶意竞标的除外），其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30×100%。 |
| 商务部分 （15分） | 类似业绩 | 6 | 提供所投产品近三年（自投标截止时间往前推算3年）（时间界定以合同签订时间为准）的同类业务合同的业绩，每提供一份得2分，最多得6分。 （提供中标通知书和合同协议书等证明材料） |
|  | 质保期限 | 2 | 质保期限在满足招标文件要求的基础上，每增加1年的，得1分；本项最多得2分。 |
|  | 售后服务方案 | 7 | 评委根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，方案包括但不限于服务响应时间、人员配备方案、维修方案、持续性服务方案内容等： （1）具有完善具体可行的售后服务方案，售后服务便捷、响应速度快，各阶段服务方案详尽，满足采购人需求，得7分； （2）有提供售后服务方案，且有一定的可行性，售后服务较便捷，响应及时，各阶段服务方案完整，基本满足采购人需求，得4分； （3）有提供售后服务方案，但可行性不强，售后服务内容及各阶段服务计划完整性有缺漏，得2分。未提供不得分。 |
| 技术部分 （55分） | 技术响应 | 40 | 1.技术指标全部满足采购文件要求的，得40分（基本分）； 2.“★”号的技术指标（5项）每负偏离一项扣3.5分，非“★”号的技术指标（15项）每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。 技术参数必须提供相关技术资料予以佐证。技术资料以该产品 制造商出具的技术白皮书或制造商公开发布的印刷资料或第三方 机构出具的检测报告等相关佐证资料为准。复制采购文件技术要 求作为实际响应数据或响应数据无对应支持文件的，其技术响应 将按负偏离处理. |
|  | 应急处理方案 | 7 | 根据投标人针对所投项目遇突发情况应急处置方案中应急保障制度、响应时间及人员调配方案等方面的完整性、合理性进行评分； （1）方案科学、详细完整、合理、可操作性强的得7分； （2）方案合理、可行、具有一定操作性的得4分； （3）方案简单、合理性欠佳、操作性不强的得2分。未提供不得分。 |
|  | 技术方案 | 8 | 根据投标人提供的供货、安装、调试及验收方案进行综合评分： （1）供货、安装、调试及验收方案完全契合本项目实际需求，具体详细、合理可行，得8分； （2）供货、安装、调试及验收方案基本满足本项目实际需求，完整但不具体、有一定可行性，得5分； （3）供货、安装、调试及验收方案部分满足本项目实际需求，有缺项、可行性不高，得3分；未提供不得分。 |

第四部分  采购需求反馈意见(格式)

（供应商名称）关于英山县妇幼保健院托育中心项目设备购置采购需求反馈意见

（采购人）：

我单位               （供应商名称）认真研究了英山县妇幼保健院托育中心项目设备购置（项目编码：YSCG-20260401-016 ）采购需求，现就该需求提出如下意见：

供应商名称：              （加盖公章）

供应商联系人姓名：

联系方式：

年     月     日